MÁSTER UNIVERSITARIO EN

INGENIERÍA DE SISTEMAS EMPOTRADOS

Electromiografía: diseño e implementación en un sistema embebido

Alumno: Xabier Figueroa Sánchez

Director: Andoni Arruti

Instructor en la empresa: ¿?

Proyecto Fin de Máster, septiembre de 2017

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	6

1.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6

1.2.	OBJETIVO DEL PROYECTO	6

1.3.	ENMARQUE DEL PROYECTO	6

2.	ESTADO DEL ARTE	7

2.1.	INGENIERÍA BIOMÉDICA	7

2.1.1.	Descripción	7

2.1.2.	Historia	7

2.2.	BIOSEÑALES	7

2.2.1.	Descripción	7

2.2.2.	Naturaleza	7

2.2.3.	Señales fisiológicas	7

2.2.4.	Tipos y clasificación	7

2.3.	ELECTROMIOGRAFÍA (EMG)	7

2.3.1.	Descripción	7

2.3.2.	Señales	7

2.3.3.	Digitalización	7

2.3.4.	Tipos de sensores comerciales	7

2.4.	FPGA	7

2.4.1.	Arquitectura	7

2.4.2.	Tecnologías	7

2.5.	COMUNICACIONES	7

2.5.1.	Serie (RS232/UART)	7

2.5.2.	Bluetooth	7

3.	DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	8

3.1.	DE0 NANO	8

3.1.1.	Descripción general	8

3.1.2.	ADC	8

3.1.3.	Cyclone	8

3.2.	MYOWARE	8

3.3.	HC-05 (MÓDULO BLUETOOTH)	8

4.	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	9

4.1.	DESARROLLO FPGA	9

4.1.1.	ModelSim	9

4.1.2.	Quartus	9

4.2.	CAPTURA DE DATOS	9

4.2.1.	Octave	9

4.2.2.	Matplotlib (Python)	9

5.	TRABAJO DESARROLLADO	10

5.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	10

5.2.	ESPECIFICACIONES	11

5.2.1.	Especificaciones ADC128S022	11

5.3.	DISEÑO	12

5.3.1.	Diseño sistema	12

5.3.2.	FPGA: Esquema general	16

5.3.3.	FPGA: módulo control ADC	17

5.3.4.	FPGA: módulo principal	19

5.3.5.	FPGA: módulo transmisión UART	21

5.3.6.	FPGA: PLL	24

5.3.7.	PC: Script captura de datos	24

5.4.	IMPLEMENTACIÓN	24

5.4.1.	Control de ADC	24

5.4.2.	Transmisión UART	25

5.4.3.	Módulo principal	26

5.4.4.	Sistema completo	26

5.4.5.	Resultados	27

5.5.	PROBLEMAS	27

5.6.	FUTUROS DESARROLLOS	27

6.	CONCLUSIONES	29

7.	REFERENCIAS	30

ANEXO A	31

# INTRODUCCIÓN

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Hoy en día la biomedicina es una rama muy importante dentro de la propia medicina. En los últimos años se está llevado a cabo una rápida evolución, lo cual conlleva una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas.

Gracias a las investigaciones y los desarrollos de sistemas muy sofisticados, es posible detectar problemas de salud con mayor antelación, e incluso detectar problemas que hasta ahora eran difícilmente detectables.

Esto es posible gracias a que los sistemas electrónicos son cada día más potentes, lo que dota a los investigadores y desarrolladores una posibilidad que hasta hace pocos años nadie podía imaginar.

El ser humano produce un sinfín de señales eléctricas que pueden ser capturas para su estudio, o para la detección de anomalías. Estas señales se denominan bioseñales Las bioseñales más estudiadas son:

- ECG (electrocardiograma)

- EEG (electroencefalograma)

- EMG (electromiograma)

- MMG (mecanomiograma)

- EOG (electrooculografía)

- GSR (respuesta galvánica de la piel)

- MEG (magnetoencefalograma)

Una técnica para la detect

COMPLETAR!!

## OBJETIVO DEL PROYECTO

## ENMARQUE DEL PROYECTO

# ESTADO DEL ARTE

## INGENIERÍA BIOMÉDICA

### Descripción

### Historia

## BIOSEÑALES

### Descripción

### Naturaleza

### Señales fisiológicas

### Tipos y clasificación

## ELECTROMIOGRAFÍA (EMG)

### Descripción

### Señales

### Digitalización

### Tipos de sensores comerciales

## FPGA

### Arquitectura

### Tecnologías

## COMUNICACIONES

### Serie (RS232/UART)

### Bluetooth

# DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

## DE0 NANO

### Descripción general

### ADC

### Cyclone

## MYOWARE

## HC-05 (MÓDULO BLUETOOTH)

# HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

## DESARROLLO FPGA

### ModelSim

### Quartus

## CAPTURA DE DATOS

### CoolTerm

### Octave

### Matplotlib (Python)

# TRABAJO DESARROLLADO

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo de sistema desarrollado es la captura de las señales eléctricas emitidas por un músculo, y su posterior almacenaje y representación en un ordenador. Para ello, se utilizará la placa de desarrollo DE0-Nano de Terasic. Esta placa contiene varios módulos embebidos, de los cuales, para este proyecto, se hará uso de:

- Altera Cyclone® IV EP4CE22F17C6N (FPGA)

- ADC128S022 (Conversor A/D de 8 canales)

Las señales analógicas procedentes del músculo son llevadas al ADC. El ADC es controlado por la FPGA, la cual establecerá qué canal y en qué momento (teniendo en cuenta las especificaciones de tiempo del propio ADC) ha de ser muestreado.

La FPGA, aparte de gobernar el ADC, será la encargada de empaquetar los datos recibidos, para su posterior envío al ordenador. Este envío se realizará mediante una comunicación serie (RS232).

La comunicación entre FPGA y ordenador será inalámbrica a través de Bluetooth. Para ello, se dispondrá de un módulo HC-05 y un PC con conexión Bluetooth, o en su defecto, con un módulo Bluetooth en formato USB.

El ordenador es responsable de desempaquetar los datos recibidos y guardarlos en un fichero para su posterior estudio.

Cabe destacar, que este sistema ha de ser flexible, por lo que su diseño ha de ser modular. Al propio ADC podría ser conectada cualquier señal analógica (teniendo en cuenta las limitaciones de la placa), y los datos podrían ser enviados a cualquier sistema con conexión UART.

Por ejemplo, se podrían sustituir los sensores EMG por unos sensores de monitorización cardíaca, y el ordenador, por un dispositivo móvil con sistema Android.

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones ADC128S022

El ADC es capaz de leer hasta 8 entradas analógicas, con una resolución de 12bits cada una de ellas. Para esto es necesario seguir las especificaciones dadas por el fabricante en cuestión de tiempos.

A continuación, se explicará cuáles son los parámetros a tener en cuenta para el diseño del controlador de este dispositivo.

En primer lugar, se han de estudiar los pines conectados a las entradas y salidas de la FPGA o a los headers. La siguiente tabla contiene una breve descripción de los pines a tener en cuenta.

| PIN |  | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | Número |  |  |
| CS_n | 1 | Digital I/O | Chip select (negado). La conversión comienza con el flanco descendente de CS_n. La conversión continua mientras CS_n se mantenga en nivel bajo. |
| IN0 – IN7 | 4-11 | Analog I/O | Entradas analógicas. Estas señales tienen un rango de 0V a Vref |
| DIN | 14 | Digital I/O | Entrada digital de datos. El Registro de Control es cargado a través de este pin en los flancos de subida del pin SCLK |
| DOUT | 15 | Digital I/O | Salida digital de datos. Los datos muestreados son enviados a través de este pin en los flancos de bajada del pin SCLK. |
| SCLK | 16 | Digital I/O | Entrada digital del reloj. El rango de frecuencias de trabajo para esta entrada es de 0.8 MHz a 3.2 MHz. Este reloj controla directamente los procesos de conversión y lectura. |

En la placa DE-Nano, los pines IN0-IN7 están conectados al header 2X13. Estos pines han de conectarse directamente con el exterior (señales analógicas que se desean muestrear).

Desde el punto de vista de la FPGA, los demás pines son tratados con entradas o salidas:

- Entradas: DOUT

- Salidas: CS_n, DIN, SCLK.

En segundo lugar, se ha de respetar los tiempos especificados por el propio fabricante. A continuación, se muestra el diagrama de tiempos.

Se puede observar que cada 16 pulsos de reloj se repite la secuencia, por lo que se puede considerar al conjunto de 16 pulsos con un ciclo.

- Pin DIN: a través de esta línea se ha de especificar qué canal se quiere muestrear. Los datos del canal especificado en el ciclo actual, serán entregador por el ADC en el siguiente ciclo. Los datos del canal serán leídos durante los flancos de subida de los pulsos 3, 4 y 5 (MSB en primer lugar).

- Pin DOUT: a través de este pin se enviarán los datos muestreados. Los datos enviados en el ciclo actual corresponden a los datos de canal que se envió por la línea DIN en el ciclo anterior. Los datos del canal serán enviados durante los flancos de bajada de los pulsos 5 a 16 (MSB en primer lugar).

## DISEÑO

### Diseño sistema

El diseño se ha realizado teniendo en cuenta que la mayor limitación del sistema en su conjunto es el tiempo de procesado de un dato de ADC: desde que se envía el canal que se quiere muestrear hasta que el dato es procesado por el PC.

Para que el sistema sea más rápido, la comunicación entre PC y FPGA será sólo en un sentido. La FPGA enviará los datos muestreados al PC, y éste tan sólo se limitará a procesar dichos datos. En ningún caso permite la comunicación del PC hacia la FPGA, ya que esto ralentizaría la obtención de datos.

Debido a que el PC sólo obtiene datos procedentes de la FPGA, está tendrá que enviar los datos del ADC junto con el canal al que corresponde esos datos. Si esto no fuese así, el PC no sería capaz de relacionar el dato recibido con un canal en concreto.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el número de bits a enviar son 15 (12 del valor muestreado y 3 del número de canal), lo que hace un total de dos bytes por cada dato muestreado.

El siguiente diagrama muestra el orden de estos bits:

Byte MSB

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | NCanal2 | NCanal1 | NCanal0 | Dato11 | Dato10 | Dato9 | Dato8 |

Byte LSB

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dato7 | Dato6 | Dato5 | Dato4 | Dato3 | Dato2 | Dato1 | Dato0 |

El PC tendrá que desempaquetar estos datos para obtener el número de canal y el dato muestreado antes de almacenarlos.

Se pretende que el sistema sea modular, por lo que en la FPGA se implementa tres módulos con funciones muy definidas:

- ADC Controller: este módulo será el encargado de comunicarse con el ADC. Enviará el número de canal que ha de muestrear y recogerá los datos enviados por el ADC (valores de conversión)

- UART TX: será el encargado de enviar los bytes por línea serie.

- Main Block: el módulo principal. Este módulo será en intermediario entre los dos anteriores. Es el único dotado con cierta inteligencia. Sus funciones son:

  - Enviar al “ADC Controller” en número de canal que se quiere muestrear.

  - Recibir del “ADC Controller” los datos y el número de canal al que corresponden esos datos, para a continuación empaquetarlos para su envío a través de la UART.

  - Enviar a “UART TX” el byte que se quiere enviar en cada momento.

En este sistema, se muestrearán todos los canales. Se comienza obteniendo los datos del canal 0 y se continua de forma ascendente hasta el canal 7. Una vez alcanzado este canal, se vuelve a comenzar del canal 0. Es decir, se muestrean todos los canales por igual de forma circular.

Configuración UART

El siguiente paso consiste en seleccionar la correcta configuración de la UART, así como la velocidad del reloj del ADC.

La siguiente tabla muestra la configuración de la UART:

| UART |  |
| --- | --- |
| Bits | 8 |
| Stop | 1 |
| Parity | 0 |
| Muestreo |  |
| Bytes por dato | 2 |
| Canales | 8 |

Con los datos arriba presentados, se calcula el periodo de muestreo de los canales. Cada byte enviado consta de 10 bits (Startbit, 8bits de dato, Stopbit), y cada conversión supone el envío de dos bytes al PC.

Tmuetreo canal= 1Baudios ×Bits por dato ×Número bytes

Tmuetreo canal= 20Baudios

La fórmula anterior describe el periodo de envío de datos, pero es interesante por calcular cuál es el periodo de muestreo de cada canal. Para ello se modifica la fórmula, sabiendo que se disponen de 8 canales.

Tmuetreo mismo canal= 1Baudios ×Bits por dato ×Número bytes ×Número canales

Tmuetreo mismo canal= 160Baudios

La siguiente tabla muestra los períodos calculados para las diferentes velocidades.

| Velocidad (baudios) | Tiempo por bit (s) | Tiempo por byte (s) | Periodo muestreo un canal (s) | Periodo muestreo todo los canales (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115200 | 8,68056E-06 | 8,68056E-05 | 0,000173611 | 0,001388889 |
| 76800 | 1,30208E-05 | 0,000130208 | 0,000260417 | 0,002083333 |
| 57600 | 1,73611E-05 | 0,000173611 | 0,000347222 | 0,002777778 |
| 56000 | 1,78571E-05 | 0,000178571 | 0,000357143 | 0,002857143 |
| 38400 | 2,60417E-05 | 0,000260417 | 0,000520833 | 0,004166667 |
| 19200 | 5,20833E-05 | 0,000520833 | 0,001041667 | 0,008333333 |
| 14400 | 6,94444E-05 | 0,000694444 | 0,001388889 | 0,011111111 |
| 9600 | 0,000104167 | 0,001041667 | 0,002083333 | 0,016666667 |

Reloj ADC

Como ya se ha explicado antes, el ADC permite un rango de trabajo de reloj entre 0.8 MHz y 3.0 MHz.

Teniendo en cuenta que el reloj integrado en la placa DE0-Nano es de 50MHz, se puede obtener una señal de reloj dentro del rango de trabajo del ADC de manera muy sencilla a través de un PLL: Basta con dividir la frecuencia entre 25 para obtener una señal de 2 MHz.

Esta velocidad no es limitante para el sistema, ya que la velocidad de la UART será más lenta incluso trabajando a 115200 (ver tabla X.X). A continuación, se realizan los cálculos que lo demuestran.

El ADC trabaja en ciclos de 16 bits (cada bit es una señal de reloj). Cada ciclo de ADC tiene un periodo:

Tciclo ADC= 1SCLK ×Bits por ciclo

Tciclo ADC= 12 MHz ×16=8 μs

8 μs<86,8 μs

* 86,8 μs: periodo de envío de un byte por UART a 115200 baudios

La fórmula anterior muestra el tiempo que necesita el ADC para un ciclo entero. Hay que tener en cuenta, que el canal que se quiere muestrear se le envía en el ciclo anterior al ciclo en el que se obtienen los datos, por lo que desde que se selecciona el canal y se obtienen los datos son necesarios dos ciclos.

Tciclo ADC= 1SCLK ×Bits por ciclo x Número ciclos

Tciclo ADC= 12 MHz ×16 ×2 =16 μs

16 μs<86,8 μs

* 86,8 μs: periodo de envío de un byte por UART a 115200 baudios

Debido a que el ADC es más rápido la UART, se muestrearán varios datos de un mismo canal de manera continua. Hasta que un dato completo no es transmitido a través de la UART, no son leídos los datos del siguiente canal del ADC. A efectos prácticos no tiene ninguna importancia, ya que se procesará siempre un dato de cada canal.

Procesado de datos en PC (servidor)

Se han considerado diferentes formatos en los cuales almacenar los datos. Tras un filtro previo, la decisión final quedó entre formato “excel” o “csv”. El problema que tiene “Excel” frente a “csv” es que su manejo a través de aplicaciones de escritorio o scripts (Matlab, Octave, Python…) es más completo, mientras que casi todos los lenguajes de procesado tienen funciones para manejo de ficheros “csv”.

El formato en el que se almacenan los datos recibidos será en un fichero “CSV” para cada canal. Esto supone que por cada sesión de trabajo se obtendrán 8 ficheros, con el nombre “data_channel_X.csv” (X corresponde al número de canal).

Los datos son almacenados en dos columnas. La primera corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio de la captura de datos y el procesado del dato a almacenar. La segunda por su parte será el valor del dato recibido. La gestión del tiempo transcurrido será calculado por el servidor (PC).

### FPGA: Esquema general

El siguiente esquema muestra el diseño completo de la FPGA

Se puede observar que el sistema completo trabajará con dos frecuencias diferentes:

- 50 MHz: Main Block, UART TX.

- 2 MHz (50MHz/25): ADC Controller.

Comunicación ADC Controller – ADC128S022

“ADC Controller” suministra su mismo reloj al ADC a través de “SCLK”. Este módulo también controla el “chip select” del ADC.

A través de la línea DIN, “ADC Controller” envía el siguiente canal a muestrear, y a través de DOUT se leerá el valor muestreado.

Comunicación Main Block - ADC Controller

El bloque principal envía al control de ADC el siguiente canal que se quiere muestrear.

El control del ADC a su vez, enviará al bloque principal el valor del ADC y el número de canal al que corresponde dichos datos. Estos datos se envían de manera independiente, ya que “Main Block” es el encargado de empaquetar estos datos de la manera que corresponda.

Comunicación Main Block – UART TX

El módulo principal envía el byte que el módulo UART debe comunicar al PC. Sólo en byte es enviado al módulo UART, ya que es éste es el encargado de empaquetar dicho byte con la configuración que corresponda (paridad, stopbit…) y transmitirlo a la velocidad que corresponda.

Cuando la UART haya enviado un dato, lo hará saber al módulo principal a través de TX_ACK, de esta manera, “Main Block” sabe que puede enviar el siguiente byte.

La línea START_TX hará saber a la UART que puede recoger el dato de la línea BYTE para transmitirlo hacia el PC.

La UART envía los datos serie a través de TX.

### FPGA: módulo control ADC

SIMULACIONES MODELSIM AQUÍ O EN ANEXOS??

El módulo ADC no tiene unidad de control, ya que no es necesaria. Se ha implementado tan solo utilizando unidad de proceso.

Unidad de proceso

La imagen anterior muestra los diferentes elementos que componen el módulo “ADC Controller”. Este módulo se ha diseñado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas dadas por el fabricante del ADC128S022 (ver X.X).

El multiplexor MUX se encarga de enviar la señal de reloj hacia el ADC128S022 siempre que el reset no esté activo. En ese caso, la señal que se envía será siempre ‘1’. De esta manera, el ADC128S022 no realizará conversiones en estado reset.

Para enviar los datos del siguiente canal a muestrear, y para la lectura correcta de los datos de ADC es necesaria la cuenta de pulsos, ya que se definen unos tiempos para el envío y la recepción de bits.

Las especificaciones definen que el número de canal a muestrear ha de enviarse a través de oDIN en los flancos ascendentes de iSCLK. Sin embargo, los datos recibidos a través de iDOUT han de leerse en los flancos descendentes de iSCLK. Es por esto, que se ha implementado un contador síncrono ascendente, que cuenta los flancos ascendentes de iSCLK (count_r), y un biestable D, el cual en los flancos descendentes tomará el valor de count_r. De esta manera count_f funcionará como un contador de flancos descendetes. Ambos contadores son de 4 bits (de 0 a 15) con overflow, es decir, cada vez que el contador llegue a 15 y se vea incrementado, volverá a comenzad en 0.

Gracias a estos contadores, se puede establecer en qué momentos se cargan señales en registros.

oVALUE (valor de conversión ADC) será cargado cada vez que se haya ejecutado un ciclo de ADC (1 ciclo = 16 pulsos de reloj), es decir, que count_f sea 0.

El número de canal a muestrear en el siguiente ciclo (iNEXT_CH) será cargado cuando count_r sea igual a 1. Esto es así, ya que en siguiente flanco comienza la transmisión del canal que se desea muestrear.

Como ya se ha explicado en anteriores apartados, los datos que se reciben del ADC en ciclo actual, pertenecen a los datos del canal que se ha enviado durante el ciclo anterior. Es por esto, que se ha de guardar el número de canal del ciclo anterior para poder enviar por oCURR_CH el canal al que corresponden los datos leídos. Para ello, se implementan dos registros, los cuales son cargados cuando coun_f es igual a 0. El Primer registro almacena el número de canal a trasmitir, y el segundo registro contiene canal al cual pertenecen los datos recibidos desde el ADC en el ciclo actual.

Los registros para la comunicación con el ADC (envío y recepción de datos) tienen un funcionamiento muy similar. Ambos se realizan a través de un registro de desplazamiento.

- Registro desplazamiento next_ch: este registro es el encargado de enviar el número de canal del cual se quiere obtener la conversión en el siguiente ciclo. Las propias especificaciones explican que el número de canal (3 bits) ha de enviarse durante los flancos ascendentes 2, 3 y 4 (de msb a lsb). Durante los demás flancos, se ha de mandar ‘0’.

Para ello, en los flancos ascendentes 2, 3 y 4, se desplaza el registro.

A la salida del registro de desplazamiento, se coloca un multiplexor, para que la salida sea ‘0’ en caso de que los flancos sean diferentes a 2, 3 y 4.

- Registro desplazamiento value: este registro funciona de manera similar al anterior. La diferencia es que trabaja con los flancos contrarios al registro next_ch.

Los datos de conversión se reciben en los flancos descendentes de 4 a 15. Por ello, siempre que count_f sea diferente a 0, 1, 2 o 3, se desplazará el registro.

Los datos son almacenados en value durante cada flanco ascendente para no leer un dato durante su cambio.

El valor recibido durante los pulsos 0, 1, 2 y 3 es ignorado.

### FPGA: módulo principal

SIMULACIONES MODELSIM AQUÍ O EN ANEXOS??

Unidad de control

El contador de canal se inicia junto al inicio del sistema.

Cada vez que se envía un dato completo (n número de bytes) al módulo UART, se incrementa el número de canal a muestrear, y se cargan todos los datos recibidos desde el módulo ADC.

Para el envío de los datos se activa la señal tx_on para que el módulo ADC sepa que puede enviar nuevos datos. Se espera a que se active la señal tx_ack la cual indica que se puede enviar el byte siguiente. Si no se han enviado todos los bytes correspondientes a los datos actuales, se carga el nuevo byte y se espera a que la UART lo transmita. Si se han enviado todos los bytes, se vuelve a cargar nueva información.

Unidad de proceso

Los registros ADC REG y CH REG cargan la conversión del ADC y el número de canal al que corresponden los datos respectivamente, cuando su señal de carga (ld_data y ld_adc_ch) está activa.

El Biestable D, sincroniza la señal iTX_ACK.

El contador ascendente de 3 bits ch_ct lleva la cuenta del siguiente canal que ha de ser muestreado. Con la señal ld_ch_ct carga el valor inicial ch_init. Cuando la señal inc_ch_ct el contador se incremeta en uno. Este contador permite overflow, es decir, cuando su valor llega a ‘111’, vuelva a empezar en ‘000’.

El contador descendente de 2 bits sent_ct sirve para contar el número de bytes que faltan por ser enviados a través de la UART. Su valor se inicializa con sent_init cuando la señal ld_sent_ct se activa. El contador es decrementado con la señal dec_sent_ct.

El registro de desplazamiento es de 16 bits. Este registro sirve para separar los 16 bits en dos bytes diferentes. Cuando la señal shift_reg se activa, se desplaza un byte completo. Cada vez que la señal ld_reg se activa, el registro carga la siguiente información:

| bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | adc_ch |  |  | adc_data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### FPGA: módulo transmisión UART

SIMULACIONES MODELSIM AQUÍ O EN ANEXOS??

Unidad de control

Mientras no reciba la señal de que start el módulo permanece en un estado idle (tx_idle activado).

Cuando se recibe la señal que indica que se puede comenzar la transmisión (start). Se carga el byte a enviar, a la vez que el contador de bits y el temporizador de envío de un bit.

Cuando finaliza el tiempo de envío de un bit, se carga el siguiente bit a enviar, y se vuelve a iniciar la temporización. Cuando todos los bits son enviados, se activa la señal  tx_ack (incida que terminó la transmisión), y se vuelve al estado idle.

Unidad de control

El biestable D sirve para sincronizar la señal de entrada iSTART_TX con el resto del módulo.

El contador descendente temp es el encargado de contar el tiempo entre pulsos. Se carga con el valor temp_value cuando se activa la señal ldtemp. En cada pulso de reloj en el cual dectemp se encuentre activo, se decrementará el valor. Una vez alcanzado el valor ‘0’, se activa la señal fintemp.

Contador bits es un contador descendente de 4 bits, el cuál sirve para contabilizar los bits que han sido transmitidos a través de la UART. SU valor se carga a num_bits con la señal ldbits, y decrementa su valor cuando la señal decbits está activa. Al llega a ‘0’, se activa la señal finbits.

El registro de desplazamiento es de 10 bits. Este registro carga iDATA (byte a enviar) cuando la señal ldbyte está activa. Cuando la señal despbit se activa, se desplaza un bit a la derecha. El bit 9 es el startbit, y el bit 0 el stopbit (ver configuración UART en X.X). El registro tiene el siguiente formato:

| bit | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | iDATA |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

### FPGA: PLL

El PLL es implementado directamente en Quartus, gracias a la funcionalidad MegaWizard Plug-In Manager.

Se ha creado este nuevo basándose en el bloque ya existente ALTPLL, el cual ha sido modificado para generar una señal de reloj de 2 MHz partiendo de una entrada de reloj de 50 MHz.

- Ratio: 1/25

- Fase (grados): 0

- Duty cycle (%): 0

### PC: Script captura de datos

Diagrama de flujo

PASAR ESQUEMA DEL CUADERNO A ORDENADOR

## IMPLEMENTACIÓN

La implementación del sistema se ha hecho de manera incremental. Primero se probaron módulos independientemente, para después integrar el sistema completo

### Control de ADC

Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo de control ADC, se ha montado un circuito de test.

INSERTAR ESQUEMA Y FOTO

La entrada analógica IN0 del ADC128S022 se ha conectado a un divisor de tensión controlado por potenciómetro y así poder probar el sistema con una entrada analógica variable. La señal reset es contralada por un switch externo.

El canal a muestrear es controlado por los switches integrados en placada DE-Nano.

El valor de salida del ADC se lleva a los LED integrados en la propia placa DE-Nano. Al existir sólo 8 LEDS y siendo la salida del ADC de 12 bits, se han conectado los bits más significativos con los LEDs.

| LED | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit ADC | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |

La figura siguiente muestra el sistema de test implementado en Quartus.

El resultado del test ha sido satisfactorio. Al variar el valor del potenciómetro, se observa que los LED varían en función del valor del potenciómetro.

Se ha comprobado el módulo conectando del potenciómetro a las demás entradas del ADC (IN1-IN7) y seleccionando el canal correspondiente a través de los switches integrados. El resultado obtenido ha sido el correcto: al seleccionar el canal en el cual está conectado el potenciómetro, se observa que los LEDs varían.

La comprobación del correcto valor de oCURR_CH se realiza con el sistema completo, ya que en este punto es difícil comprobar que los datos del ADC en oVALUE corresponde con el canal oCURR_CH. Esto es debido a que el canal a muestrear no varía de manera constante.

### Transmisión UART

El siguiente esquema muestra el circuito de test creado para la comprobación del correcto funcionamiento de este módulo

INSERTAR ESQUEMA Y FOTO

Para realizar el test del módulo UART se implementa un contador ascendente de 32 bits. Los 8 bits más significatvos del contador se´rna la entrada iDATA del módulo UART, de esta manera se simula la entrada de un byte de dato. El contador sólo incrementa su valor cuando la señal de reset no está activada, y cuando la señal de start está activa.

La señal iSTART_TX, la cual indica que se puede comenzar la transmisión del dato, se simula mediante el siwtch 0 integrado en la placa DE-Nano.

La señal de reset se conecta a un switch externo.

La señal oTX_ACK es testeada con el sistema completo, ya que su activación y desactivación es muy rápida, y su conexión a un LED para su testeo visual no es posible.

oTX_OUT es enviada al puerto serio a través de su conexión con un módulo RS232.

A continuación, se muestra el sistema implementado en Quartus.

El resultado del test ha sido el correcto. Cuando la señale start está activa, y al señal reset no está activa, se reciben en la aplicación CoolTerm del PC valores ascendentes.

Cuando se desactiva la señal start o cuando se activa la señal reset, no se recibe ningún dato.

INSERTAR IMAGEN DEL HYPERTERMINAL

### Sistema completo

El módulo principal no ha sido testeado independientemente. Comprobado el correcto funcionamiento de los módulos UART y ADC, y antes los correctos resultados de la simulación mediante ModelSim, se ha procedido a su integración completa con el sistema.

A continuación, se muestra es sistema completo implementado en Quartus.

La asociación de pines de la FPGA es la siguiente.

| Entradas |  |  | Salidas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Pin |  | Nombre | Pin |
| ADC_DATA | PIN_A9 |  | ACK | PIN_A15 |
| CLK_50MHz | PIN_R8 |  | ADC_ADDR | PIN_B10 |
| RESET | PIN_E15 |  | ADC_CS_N | PIN_A10 |
|  |  |  | ADC_SCLK | PIN_B14 |
|  |  |  | BIT_TO_SEND | PIN_D3 |
|  |  |  | INV_RST | PIN_L3 |

INV_RST es la negación de la señal de reset. Esta señal es conectada al LED7 integrado en la placa DE0-Nano, de esta manera se crea una señalización visual que indica si es sistema está en estado reset o está activo.

La señal tx_ack, se conecta al LED0 para generar una señal visual cada vez que un byte es transmitido. Los datos se envían tan rápido, que no es fácil distinguir visualmente cuándo un dato ha sido transmitido.

El sistema completo se ha implementado en una breadboard. En esta beardboard se han realizado conexiones con la placa DE0-Nano, así como con la conexión serie hacia el PC.

En primer lugar, se ha testeado el sistema usando un potenciómetro como generador de señal analógica. En este punto, la conexión serie se realiza mediante cable, ya que lo principal es asegurar que el sistema probado hasta ahora, sigue funcionando una vez conectados todos los módulos.

A continuación, se muestra una tabla con las conexiones de las entradas analógicas del ADC128S022.

| Entrada analógica | Señal |
| --- | --- |
| IN0 | Potenciómetro |
| IN1 | VCC |
| IN2 | GND |
| IN3 | VCC |
| IN4 | VCC |
| IN5 | GND |
| IN6 | VCC |
| IN7 | GND |

Los resultados obtenidos en la aplicación terminal (CoolTerm) son los siguientes.

Como se ha explicado con anterioridad, los datos de un canal son representados en dos bytes Siendo el primer bit siempre 0, los siguientes 3 bits representan el canal (ver tabla X.X).

Se comprueba que los datos recibidos corresponden a las conexiones realizadas.

| Terminal | Canal (3 bits) | Valor (12 bits) |
| --- | --- | --- |
| 05E0 | 0 | 5E0 |
| 1FFF | 1 | FFF |
| 2000 | 2 | 000 |
| 3000 | 3 | 000 |
| 4FFF | 4 | FFF |
| 5000 | 5 | 000 |
| 6FFF | 6 | FFF |
| 7000 | 7 | 000 |

Tras la comprobación del correcto funcionamiento del sistema completo, se ha procedido a sustituir la comunicación serie a través de la placa RS232, por el módulo Bluetooth HC-05.

En el apartado X.X se explica cómo se ha de configurar este módulo. En este sistema la configuración ha sido la siguiente:

- NAME: EMG_BL

- UART: 9600, 0, 0 (bauds, StopBit, Parity)

- Modo esclavo

Llegados a este punto, hay que tener en cuenta que la placa DE0-Nano trabaja con 3,3V, y el módulo HC-05 a 5V. Debido a esto, el sistema completo necesita una tensión de entrada de 5V, para después ser capaz de obtener otra señal de 3,3V a partir de la primera. Esto es posible mediante un regulador de tensión. En ese sistema, siendo un prototipo, se ha decido utilizar un regulador de tensión comercial, el cual aporta dos niveles de tensión diferentes: 5V y 3,3V.

### Resultados

INSERTAR IMAGEN GRÁFICA PC Y DEL OSCILOSCOPIO Y ANALIZAR LAS FASES DE LA SEÑAL (POTENCIAL DE ACCIÓN, POLARIZACIÓN…)

MOSTRAR FICHERO CSV

## PROBLEMAS

## FUTUROS DESARROLLOS

# CONCLUSIONES

# REFERENCIAS

# ANEXO A